# 霍尔电流传感器电路

## 拓扑描述

由 集成霍尔电流传感器 IC（内带一次电流导电路径 IP+/IP−、霍尔元件与内部信号调理）、电源去耦电容 Cdec、输出滤波电容 Cf 与 后级 ADC 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 一次电流入端（被测电流从 IP+ 流入，穿过封装内的导电路径）；节点② 一次电流出端（IP− 流出）；节点③ 电源节点（IC 的 VCC 脚与 Cdec 的一端接 +VCC）；节点④ 接地节点（IC 的 GND 脚、Cdec 的另一端与 Cf 的一端接 GND）；节点⑤ 输出节点（IC 的 OUT 脚、Cf 的另一端与 ADC 输入相连，作为 Vout）。

各元件管脚连接：IC 的 IP+ 接节点①、IP− 接节点②、VCC 接节点③、GND 接节点④、OUT 接节点⑤；Cdec 一端接节点③、另一端接节点④；Cf 一端接节点④、另一端接节点⑤；ADC 输入接节点⑤，读取 Vout=S⋅Ip（叠加零点 VQ）。

由此构成”集成霍尔电流传感器（一次导电路径感测磁场 + 内部信号调理）“的电流测量组态，直接输出与电流成正比的模拟电压（或数字量），交直流均可、天然电气隔离。

## 工作原理

电流 Ip 在导体周围产生磁场 B∝Ip，霍尔元件产生 VH=KHIcB；内部放大电路将霍尔电压放大并校准，最终输出 Vout=S⋅Ip，灵敏度 S 与器件设计有关，从而线性反映被测电流（含直流）。

## 关键计算公式

- 输出电压：

Vout=S⋅Ip

- 无限长直导线磁场：

B=μ0Ip2πd

- 霍尔电压：

VH=KHIcB

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| S​ | 器件灵敏度 | V/A |
| Ip​ | 被测电流 | A |
| B​ | 磁感应强度 | T |
| μ0​ | 真空磁导率（4π×10−7） | H/m |
| d​ | 导线距离 | m |
| VH​ | 霍尔电压 | V |

## 元件调整影响

- 磁场集中/磁芯气隙减小 → 灵敏度提高，量程与线性范围减小（易饱和）。

- 后级放大增益 ↑ → 输出增大，量程减小。

- 偏置电流 I_c ↑ → 灵敏度提升，但功耗与温漂增大。

- 开环方案受温漂、磁滞影响，闭环（磁平衡）方案精度更高。

## 典型参数示例

- 取集成霍尔传感器灵敏度 S=66 mV/A、静态零点 VQ=VCC/2，Ip=10 A：Vout=66×10−3×10=0.66 V（叠加在零点上）。

- 单独霍尔元件：KH=5 V/(A·T)、Ic=5 mA，B=20 mT 时 VH=5×5×10−3×20×10−3=0.5 mV。

## 常见器件型号

- 集成霍尔电流传感器：ACS712、ACS758、ACS770、HC5F 系列。

- 霍尔元件：Allegro、TI DRV5053 系列。

## 注意事项

- 开环霍尔温漂、零点漂移较大，精密测量需闭环磁平衡型或做温度补偿。

- 注意电流方向与输出极性，磁通汇聚路径要避免外界磁场干扰。

- 饱和电流由磁芯设计决定，超量程会输出失真。

- 电源纹波及邻近大电流导线会耦合到磁场，注意屏蔽与布局。

## 参考资料

- Allegro ACS712/ACS758 数据手册。

- Wikipedia: Hall effect sensor。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729