# 催化燃烧气体传感器电路

## 拓扑描述

由 催化（检测）元件 RD（涂催化剂的铂丝）、补偿元件 RC（无催化剂）与两个 固定桥臂电阻 R1、R2 组成惠斯通电桥，其差分输出送 一个仪表放大器 A1。电路共有 6 个关键节点：节点① 电桥激励正端（恒压/恒流激励 Vex，接检测与补偿两个分支的上端）；节点② 激励负端/地 GND（接两个固定桥臂电阻的下端）；节点③ 差分输出正端（检测元件 RD 下端与 R1 上端的公共点）；节点④ 差分输出负端（补偿元件 RC 下端与 R2 上端的公共点）；节点⑤ A1 参考端/信号地（接 GND）；节点⑥ 输出节点（A1 输出端 OUT，作为电路输出 Vout）。

各元件管脚连接：检测元件 RD 一端接激励正端、另一端接差分输出正端；补偿元件 RC 一端接激励正端、另一端接差分输出负端；固定桥臂电阻 R1 一端接差分输出正端、另一端接激励负端/地；固定桥臂电阻 R2 一端接差分输出负端、另一端接激励负端/地；仪表放大器 A1 的 IN+ 接差分输出正端、IN− 接差分输出负端、OUT 接输出节点、参考端 REF 接信号地、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE（单电源时 V− 接地）。

由此构成”检测元件、补偿元件各与一个固定桥臂电阻串成电桥两臂，恒压/恒流激励，失衡产生的差分电压经仪表放大器放大”的催化燃烧气敏组态，输出 Vout 与可燃气体浓度成正比。

## 工作原理

可燃气在催化表面无焰燃烧放热，使检测元件温度升高、铂丝电阻增大，破坏电桥平衡产生差模电压；补偿元件不反应可燃气体，仅补偿环境变化，从而选择性反映可燃气体浓度。

## 关键计算公式

- 电桥差分输出：

Vdiff≈ΔRR⋅Vex2

- 灵敏度—浓度（LEL 下）：

Vdiff=S⋅C

- 元件加热功率：

P=Vex2R

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ΔR​ | 检测元件阻值变化 | Ω |
| R​ | 元件标称阻值 | Ω |
| Vex​ | 电桥激励电压 | V |
| Vdiff​ | 差分输出电压 | V |
| S​ | 灵敏度 | V/LEL 或 V/vol% |
| C​ | 可燃气体浓度 | %LEL |

## 元件调整影响

- 激励电压 V_ex ↑ → 灵敏度提高，但催化剂温度过高会失活、寿命缩短。

- 电桥激励 ↑ → 检测元件工作温度上升，需保持在催化活性区间。

- 差分放大增益 ↑ → 输出增大、量程减小。

- 补偿元件失配会引入环境漂移，需良好配对。

## 典型参数示例

- 取 ΔR/R=0.01（满量程）、Vex=5 V：Vdiff≈0.01×52=25 mV。

- 若灵敏度 S=40 mV/vol%、浓度 1 vol%，则 Vdiff=40 mV。

## 常见器件型号

- 催化燃烧传感器：MC 系列（如 NAP-55A）、FIGARO 可燃气体元件。

- 调理电路：电桥恒压源 + 仪表放大器。

## 注意事项

- 「中毒」问题：硅化物、硫化物、卤素会使催化剂中毒失活，需定期标定。

- 需在含氧环境工作，缺氧环境下无法燃烧、读数偏低。

- 检测元件需保持在工作温度，恒流/恒压供电要稳定。

- 本质安全要求：用于易燃环境时需按防爆规范设计。

## 参考资料

- Wikipedia: Catalytic bead sensor。

- 《传感器与检测技术》。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729