# 肌电 EMG 采集电路

## 拓扑描述

由 表面电极（一对差分拾取电极）、仪表放大器（INA，如 AD620/INA126/INA333）、带通滤波器（高通 RH、CH 与低通 R、C）、50/60 Hz 工频陷波滤波器（双 T 有源陷波）、后级放大与 ADC/MCU 组成。电路的关键节点为：节点① 同相电极输入节点（一表面电极引线接 INA 的 IN+）；节点② 反相电极输入节点（另一表面电极引线接 INA 的 IN−）；节点③ 公共参考节点（参考电极接地/接 GND，或经右腿驱动反馈）；节点④ 仪表放大器输出节点（INA 的 OUT）；节点⑤ 带通输出节点（带通滤波后的信号）；节点⑥ 陷波/后级输出节点（陷波与后级放大后的信号）；节点⑦ 采样节点（接 ADC/MCU 的模拟输入端）；另有 +VCC、GND 两个电源节点。

各元件管脚连接：表面电极 的电极引线分别接仪表放大器 INA 的 IN+、IN−；仪表放大器 INA 的 IN+ 接节点①、IN− 接节点②、REF 接公共参考节点③、OUT 接节点④、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 GND；带通滤波器 的高通电阻 RH、电容 CH 与低通 R、C 按 fc=12πRC 连接于节点④与节点⑤之间；工频陷波器（双 T 有源陷波） 由 R、C 网络与一个运放构成，按 f0=12πRC 调谐在 50/60 Hz，接于节点⑤与节点⑥之间；后级放大运放 放大后的输出接节点⑦；ADC/MCU 的模拟输入端接节点⑦、电源接 +VCC、地接 GND。

由此构成”表面电极差分拾取、仪表放大器高共模放大、带通去除运动伪迹、陷波去除工频、后级放大并数字化”的典型肌电（EMG）采集组态，仪表放大器增益 G=1+2R1RG。

## 工作原理

肌肉收缩时运动单元放电，在皮肤表面形成几十微伏至几毫伏的肌电信号；仪表放大器高共模抑制地拾取差分信号，放大后经带通滤波去除运动伪迹与工频干扰，再由 ADC 采集。

## 关键计算公式

- 仪表放大器增益：

G=1+2R1RG

- 带通截止频率：

fc=12πRC

- 工频陷波（双 T 有源陷波）频率：

f0=12πRC

- 输入噪声折算（影响有效分辨率）：

SNR=20log10VsignalVnoise

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| G​ | 增益 | 无量纲 |
| R1, RG​ | 增益设定电阻 | Ω |
| fc, f0​ | 截止/陷波频率 | Hz |
| R, C​ | 滤波电阻、电容 | Ω、F |
| Vsignal, Vnoise​ | 信号、噪声电压 | V |

## 元件调整影响

- RG 减小 → 仪表放大器增益 G 增大（输出更清晰，但易饱和）。

- 高通截止频率升高 → 更强抑制运动伪迹，但会丢失慢速肌电成分。

- 陷波 Q 值提高 → 工频抑制更深，但对元件容差敏感、易相移。

- 电极接触阻抗降低（皮肤处理良好） → 共模抑制更有效，噪声更小。

## 典型参数示例

- 取 R1=25 kΩ、RG=1 kΩ：增益 G=1+2×250001000=51（约 34 dB）。

- 带通取 R=16 kΩ、C=100 nF：fc=12π×16000×100×10−9≈99.5 Hz。

## 常见器件型号

- 仪表放大器：AD620、INA126、INA333。

- 运放：TL072、AD8605。

- ADC：ADS1292（含生物电前端）。

## 注意事项

- 采用差分输入与右腿驱动（RLD）提升共模抑制，减小工频干扰。

- 需带通（如 20~500 Hz）+ 50/60 Hz 陷波，去除运动伪迹与电网干扰。

- 供电注意隔离与接地，避免数字电路干扰污染微弱生物电信号。

## 参考资料

- Wikipedia: Electromyography。

- ADI AD620 数据手册。

- TI INA333 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729