# 脑电 EEG 采集电路

## 拓扑描述

由 头皮电极（多通道活性/表面电极）、仪表放大器（INA，如 INA333/AD620/AD8222）、多级放大与带通滤波（R、C 与运放）、右腿驱动（RLD）电路 以及 高分辨率 ADC/MCU（如 ADS1298/ADS1299） 组成。电路的关键节点为：节点① 同相电极输入节点（一头皮电极引线接 INA 的 IN+）；节点② 反相电极输入节点（另一头皮电极引线接 INA 的 IN−）；节点③ 参考电极节点（参考电极接地/接 GND，或经 RLD 反馈引出）；节点④ 仪表放大器公共参考节点（INA 的 REF 引脚）；节点⑤ 仪表放大器输出节点（INA 的 OUT）；节点⑥ 滤波/增益输出节点（带通与增益调节后的信号）；节点⑦ 采样节点（接高分辨率 ADC/MCU 的模拟输入端）；另有 +VCC、GND 两个电源节点。

各元件管脚连接：头皮电极 的电极引线分别接仪表放大器 INA 的 IN+、IN−；仪表放大器 INA 的 IN+ 接节点①、IN− 接节点②、REF 接公共参考节点④、OUT 接节点⑤、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 GND；右腿驱动（RLD）电路 输入端取公共参考/共模信号、输出端接到参考电极（右腿电极）所在节点③，反向馈入共模电压以抑制工频干扰；多级放大与带通滤波级 的高通电阻 RH、电容 CH 与低通 R、C 按 fL=12πRHCH、fc=12πRC 连接于节点⑤与节点⑥之间，并经多级放大与增益调节；高分辨率 ADC/MCU 的模拟输入端接节点⑦、REF 基准引脚接参考电压 Vref、数字电源接 +VCC、地接 GND。

由此构成”头皮电极差分拾取、仪表放大器高共模放大、右腿驱动共模反馈、多级带通与增益调节、高分辨率 ADC 同步采样”的典型脑电（EEG）采集组态，仪表放大器增益 G=1+2R1RG。

## 工作原理

脑电信号幅值约几十到几百微伏，频率主要集中在 δ~γ 频段；仪表放大器以高共模抑制提取差分电极电压，经带通滤波与增益调节后由 ADC 采样，右腿驱动反向馈入共模电压以抑制工频干扰。

## 关键计算公式

- 仪表放大器增益：

G=1+2R1RG

- 带通滤波截止频率：

fc=12πRC

- 高通截止（去基线漂移）：

fL=12πRHCH

- 有效分辨率与噪声：

ΔV=Vref2N

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| G​ | 增益 | 无量纲 |
| R1, RG​ | 增益设定电阻 | Ω |
| fc, fL​ | 截止频率 | Hz |
| R, C​ | 滤波电阻、电容 | Ω、F |
| Vref​ | ADC 基准电压 | V |
| N​ | ADC 位数 | 无量纲 |

## 元件调整影响

- RG 减小 → 增益增大，微小信号更明显，但易进入饱和。

- 高通截止频率升高 → 更强去除基线漂移与直流，但会丢失 δ 等慢波成分。

- 陷波 Q 提高 → 工频抑制更深，但对容差敏感。

- ADC 位数提高或 Vref 降低 → 电压分辨率 ΔV 提高。

## 典型参数示例

- 取 R1=24 kΩ、RG=1 kΩ：G=1+2×240001000=49。

- 高通取 RH=1.6 MΩ、CH=1 μF：fL=12π×1.6×106×1×10−6≈0.1 Hz。

## 常见器件型号

- 仪表放大器：INA333、AD620、AD8222。

- 集成生物电前端 ADC：ADS1298、ADS1299（多通道 EEG）。

- 运放：AD8605、OPA2320。

## 注意事项

- 需极高输入阻抗与低输入偏置电流，避免电极-皮肤接触阻抗造成衰减。

- 强工频干扰靠差分 + 右腿驱动 + 陷波抑制；布线需屏蔽。

- 多通道采集需同步采样，避免通道间相位误差影响溯源分析。

## 参考资料

- Wikipedia: Electroencephalography。

- TI ADS1299 数据手册与产品页。

- ADI AD8222 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729