# 流量传感器电路

## 拓扑描述

由 流量传感元件（涡轮-霍尔叶轮 H，或热式 RTD 热丝、超声波换能器、电磁式）、激励/驱动电路、信号放大与调理电路（比较器/施密特整形器 A1、限流/上拉电阻 R1/R2） 与 ADC/MCU 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 传感器输出节点（霍尔元件在偏置下随叶轮掠过输出微弱脉冲或信号）；节点② 放大/整形节点（经 R1 耦合到 A1 的输入）；节点③ 阈值/参考节点（A1 的比较阈值或分压基点）；节点④ 整形输出节点（A1 的输出端 OUT，为干净的数字脉冲）；节点⑤ MCU 输入节点（整形脉冲接 MCU 的定时器/计数器输入脚）。

各元件管脚连接：霍尔元件 H 的供电脚接 +VCC、地脚接地、信号脚接节点①（叶片掠过时输出脉冲）；R1 一端接节点①、另一端接节点②；R2 一端接节点③、另一端接 +VCC（或作分压/上拉）；A1 的 IN+ 接节点②、IN− 接节点③、OUT 接节点④、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接地；MCU 的定时器/外部中断/GPIO 输入脚接节点④，对脉冲计数并按仪表系数 K 换算流量。

由此构成”涡轮-霍尔（或热式/超声/电磁）传感元件输出与流速成正比的脉冲或信号，经放大整形成数字脉冲，MCU 计频后按仪表系数 K 换算流量”的流量测量组态，其脉冲频率与流量成正比，Q=K f。

## 工作原理

涡轮/霍尔式由水流推动叶轮，叶片掠过霍尔元件产生脉冲，脉冲频率与流速成正比；热式利用流体带走热量使加热电阻变化；超声波式测顺逆流传播时间差。MCU 由频率/时间/阻值换算流量。

## 关键计算公式

- 涡轮式流量与脉冲频率：

Q=K⋅f

- 霍尔式叶轮转速：

n=fNblade

- 超声波时差法流速：

v=L2cosα1t1−1t2

- 流量（管道截面积）：

Q=v⋅A

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Q​ | 体积流量 | m³/s |
| K​ | 仪表系数 | m³/脉冲 |
| f​ | 脉冲/信号频率 | Hz |
| n​ | 叶轮转速 | r/s |
| Nblade​ | 叶轮叶片数 | 无量纲 |
| v​ | 流速 | m/s |
| t1, t2​ | 顺、逆流传播时间 | s |
| A​ | 管道截面积 | m² |

## 元件调整影响

- 仪表系数 K 校准准确 → 流量换算更精确。

- 霍尔灵敏度/放大增益提高 → 低流速弱信号更易检出。

- 叶片数增多 → 每转脉冲数增多，分辨率提高。

- 测量管径增大 → 相同流速下流量量程增大。

## 典型参数示例

- 涡轮式仪表系数 K=0.1 L/脉冲=10−4 m3/脉冲，测得 f=50 Hz：Q=10−4×50=5×10−3 m3/s=5 L/s。

- 叶轮 4 叶片、脉冲频率 f=200 Hz：转速 n=2004=50 r/s。

## 常见器件型号

- 霍尔式流量计：YF-S201、YF-S401（涡轮霍尔流量传感器）。

- 霍尔元件：A3144。

- 热式/质量流量传感器：常用：按需选型。

## 注意事项

- 流量计需按实际流体标定，仪表系数随黏度/温度变化。

- 气泡、杂质会干扰叶轮转动与超声波传播，需排气与过滤。

- 霍尔式输出为脉冲频率，需用定时器计数并做滤波防抖。

## 参考资料

- Wikipedia: Flow measurement / Flow sensor。

- YF-S201 数据手册。

- 《传感器与检测技术》教材。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729