# 心电 ECG 采集电路

## 拓扑描述

由 躯干电极（LA/RA/LL 等标准导联电极）、仪表放大器（INA，如 INA333/AD620/AD8232 前端）、右腿驱动（RLD）电路、带通滤波与增益级（R、C 与运放） 以及 ADC/MCU 组成。电路的关键节点为：节点① 同相电极输入节点（体表电极 LA 的引线接 INA 的 IN+）；节点② 反相电极输入节点（体表电极 RA 的引线接 INA 的 IN−）；节点③ 参考/右腿电极节点（参考电极 LL 接 RLD 电路的反馈输出，用于注入抵消共模的电流）；节点④ 仪表放大器公共参考节点（INA 的 REF 引脚）；节点⑤ 仪表放大器输出节点（INA 的 OUT）；节点⑥ 带通输出/采样节点（经高通 RHCH、低通滤波与增益级后的信号接 ADC/MCU 的模拟输入端）；另有正电源 +VCC、地 GND 两个电源节点。

各元件管脚连接：电极 LA 的电极引线接仪表放大器 INA 的 IN+、电极 RA 的电极引线接 INA 的 IN−；仪表放大器 INA 的 IN+ 接节点①、IN− 接节点②、REF 接公共参考节点④、OUT 接节点⑤、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 GND；右腿驱动 RLD 电路 的输入端取自公共参考节点（或 INA 输出）的共模信号、其输出端接到右腿电极（LL）所在节点③，把反相共模电压反馈回人体以抑制工频；带通滤波与增益级 的高通电阻 RH、电容 CH 与低通 R、C 按 fL=12πRHCH、fc=12πRC 连接于节点⑤与节点⑥之间，并经增益级放大；ADC/MCU 的模拟输入端接节点⑥、电源接 +VCC（3.3 V 或 5 V）、地接 GND。

由此构成”电极差分拾取、仪表放大器高共模放大、右腿驱动反馈抵消共模、带通滤波与增益、ADC 数字化”的标准心电（ECG）采集组态，仪表放大器增益为 G=1+2R1RG。

## 工作原理

心电信号经电极进入仪表放大器，以高共模抑制提取两电极间差分电压（典型 P-QRS-T 波），放大后经 0.05~150 Hz 带通滤波去除直流漂移与高频噪声，右腿驱动抑制工频共模干扰，再由 ADC 采样。

## 关键计算公式

- 仪表放大器增益：

G=1+2R1RG

- 带通截止频率：

fc=12πRC

- 高通截止：

fL=12πRHCH

- 幅频/信噪关系（工程评估）：

SNR=20log10VsigVnoise

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| G​ | 增益 | 无量纲 |
| R1, RG​ | 增益设定电阻 | Ω |
| fc, fL​ | 截止频率 | Hz |
| R, C​ | 滤波电阻、电容 | Ω、F |
| Vsig, Vnoise​ | 信号、噪声电压 | V |

## 元件调整影响

- RG 减小 → 增益增大，利于检测微弱信号，但易饱和。

- 高通截止频率升高 → 更强去除基线漂移（呼吸/运动），但可能切掉 ST 段等低频成分。

- 右腿驱动增益提高 → 共模抑制增强，工频干扰更小。

- 电极接触阻抗降低 → 共模抑制更有效、噪声更小。

## 典型参数示例

- 取 R1=25 kΩ、RG=1 kΩ：G=1+2×250001000=51（约 34 dB）。

- 高通取 RH=1 MΩ、CH=3.3 μF：fL=12π×106×3.3×10−6≈0.048 Hz。

## 常见器件型号

- 仪表放大器：INA333、AD620、AD8232（集成 ECG 前端）。

- 集成生物电前端 ADC：ADS1292、ADS1293、MAX30003。

- 运放：AD8605。

## 注意事项

- 需输入保护（限流 + 钳位 / 隔离），防止除颤等高压损坏前端。

- 采用 AD8232 类芯片可内置右腿驱动与滤波，简化设计。

- 电极贴放位置影响波形形态，需按标准导联放置并保证接触良好。

## 参考资料

- Wikipedia: Electrocardiography。

- ADI AD8232 数据手册。

- TI ADS1292 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729