# 热电偶测温电路

## 拓扑描述

由 热电偶（两种异种金属丝 M1、M2）、冷端补偿元件 RCJC（常用 NTC/RTD 或集成温度传感器）、低噪声仪表放大器 A1、增益电阻 RG 与 ADC 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 同相输入节点（热电偶金属丝 M1 的冷端与 A1 的 IN+ 相连）；节点② 反相输入节点（热电偶金属丝 M2 的冷端与 A1 的 IN− 相连）；节点③ 增益电阻节点（RG 跨接在 A1 的两个增益设定脚之间，用于设定增益）；节点④ 输出节点（A1 的 OUT 与 ADC 输入相连，作为 Vout）；节点⑤ 参考/偏置节点（A1 的 REF 脚接冷端补偿基准或偏移电压 Vref,offset）。

各元件管脚连接：热电偶 M1 与 M2 在热端焊成测量结并置于被测点（不参与电路电连接），M1 冷端接节点①、M2 冷端接节点②；RCJC 贴装于冷端处以感测 Tcold，经独立调理后送补偿；A1 的 IN+ 接节点①、IN− 接节点②、OUT 接节点④、REF 接节点⑤、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE；RG 两端分别接 A1 的增益设定脚；ADC 输入接节点④。

由此构成”热电偶（塞贝克效应）+ 冷端补偿 + 低噪声仪表放大”的测温组态，输出放大后的热电动势 Vout=G⋅V+Vref,offset，配合 Tcold 补偿换算得 Thot，用于工业高温测量。

## 工作原理

两种不同金属组成回路，两端温度不同时产生与温差成正比的热电动势（塞贝克效应）。调理电路放大该微弱电压，并测量冷端温度进行补偿，换算成被测温度。

## 关键计算公式

- 热电动势与温度关系：

V=S⋅(Thot−Tcold)

- 冷端补偿后的温度：

Thot=VS+Tcold

- 放大输出：

Vout=G⋅V+Vref,offset

- 冷端补偿电压：

VCJC=S⋅(Tcold−0)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| V​ | 热电偶热电动势 | V |
| S​ | 塞贝克系数 | V/°C |
| Thot​ | 被测（热端）温度 | °C |
| Tcold​ | 冷端温度 | °C |
| G​ | 放大增益 | — |
| Vout​ | 调理输出电压 | V |

## 元件调整影响

- 增益增大 → 微弱电压更易分辨，但噪声被放大、量程可能削顶。

- 冷端补偿不准 → 带来与冷端误差等量的测温误差。

- 引线与热电偶用不同金属（额外接头） → 引入额外热电动势，需用补偿导线。

- 断线/开路检出不设 → 失效时无法报警，工业应用需配置。

## 典型参数示例

- K 型热电偶，S≈41 μV/°C，热端 100 °C、冷端 25 °C：V=41×10−6×(100−25)=3.08 mV。

- 取 G=1000：Vout=1000×3.08×10−3=3.08 V。

- 经冷端补偿，Thot=3.08×10−341×10−6+25=100 °C。

## 常见器件型号

- 冷端补偿/调理：MAX31855、MAX6675、AD8495、ADS1118。

- 热电偶：K 型、J 型、T 型（标准化分度）。

## 注意事项

- 冷端补偿传感器必须贴近冷端接线位置，保证温度一致。

- 用与热电偶匹配的补偿导线，接线极性不能接反。

- 微弱信号（几十 μV），需屏蔽、滤波、去干扰，考虑共模与 50 Hz 工频。

- K 型依赖镍铬特性，高温/还原气氛下注意老化漂移，按分度表查表更高精度。

## 参考资料

- Wikipedia: Thermocouple。

- MAX31855 / AD8495 数据手册。

- Wikipedia: Seebeck（塞贝克效应，或用 Thermoelectric effect）。

材料收集者：杜文杰