# 红外测温电路

## 拓扑描述

由 热电堆红外传感器 TP、前置放大器 A1（低噪声运放/仪表放大器）、增益电阻 RG、环境温度补偿 NTC RNTC（内置或外置）与 ADC 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 差分正输入节点（TP 的正输出端与 A1 的 IN+ 相连）；节点② 差分负输入节点（TP 的负输出端与 A1 的 IN− 相连）；节点③ 增益电阻节点（RG 跨接在 A1 的两个增益设定脚之间，用于设定增益 G）；节点④ 输出节点（A1 的 OUT 与 ADC 输入相连，作为 Vout）；节点⑤ 环境温度节点（RNTC 的两端信号经调理送往 ADC 的另一通道，读取 Tamb）。

各元件管脚连接：TP 两端分别接节点①、节点②；A1 的 IN+ 接节点①、IN− 接节点②、OUT 接节点④、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE；RG 两端分别接 A1 的增益设定脚；RNTC 一端接基准、另一端接 ADC 环境温度通道（提供 Tamb 补偿）；ADC 输入接节点④、另一通道接节点⑤。

由此构成”热电堆（斯特藩-玻尔兹曼辐射）+ 低噪声前置放大 + 环境温度补偿”的非接触测温组态，输出与 Tobj4−Tamb4 成比例，经补偿反算得被测目标温度。

## 工作原理

物体辐射的红外能量与温度的四次方相关（斯特藩-玻尔兹曼定律），热电堆把吸收的红外能量转为温差电动势，放大后结合环境温度补偿，反算被测物体温度。

## 关键计算公式

- 斯特藩-玻尔兹曼辐射：

P=εσAT4

- 热电堆输出（近似线性化）：

Vtp=k(Tobj4−Tamb4)

- 物体温度反算：

Tobj=4Vtpk+Tamb4

- 放大增益选取：

Vout=G⋅Vtp

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| P​ | 辐射功率 | W |
| ε​ | 发射率 | — |
| σ​ | 斯特藩-玻尔兹曼常数 ≈5.67×10−8 | W·m⁻²·K⁻⁴ |
| Tobj,Tamb​ | 物体/环境绝对温度 | K |
| Vtp​ | 热电堆输出电压 | V |
| G​ | 放大增益 | — |

## 元件调整影响

- 增益增大 → 微弱信号更易测量，但噪声与失调也被放大。

- 发射率设置不当 → 测温偏差大，需按被测物材质校正。

- 传感器与目标距离增大 → 测量光斑变大、受干扰增强（视场角影响）。

- 环境温度漂移未补偿 → 带来系统性误差，需内置 NTC 补偿。

## 典型参数示例

- 取 Tobj=310 K（约 37 °C）、Tamb=298 K、k=1×10−7 V/K4（示例）：Vtp=10−7(3104−2984)≈1.35 mV，若 G=1000 则 Vout=1.35 V。

- 取 Vtp=0.5 mV、k=10−7、Tamb=298 K：Tobj=40.5×10−310−7+2984≈302.4 K。

## 常见器件型号

- 热电堆：MLX90614、TS118-3、ZTP-135。

- 运放：OPA2188、AD8628（低失调低噪声）。

- 热释电：LMP91050（NDIR/热电堆调理）。

## 注意事项

- 发射率严重影响精度，不同材质需分别标定。

- 视场角/距离比决定测量区域，选择合适的光学镜头或近距测量。

- 前置放大需低噪声、低失调，信号微弱时做屏蔽与滤波。

- 环境温度突变时需等待热平衡，避免漂移。

## 参考资料

- Wikipedia: Infrared thermometer。

- Melexis MLX90614 数据手册。

- Wikipedia: Stefan–Boltzmann law。

材料收集者：杜文杰