# 铂电阻 RTD 测温电路

## 拓扑描述

由 铂电阻 RTD Rt（Pt100/Pt1000）、恒流激励源 Iex、仪表放大器 A1、增益电阻 RG 与 ADC 组成，RTD 采用四线（开尔文）接法。电路共有 5 个关键节点：节点① 激励正节点（Iex 正端与 RTD 的电流端 I+ 相连）；节点② 激励负节点（RTD 的电流端 I− 与 Iex 回流端相连）；节点③ 电压正检测节点（RTD 的电压端 V+ 与 A1 的 IN+ 相连）；节点④ 电压负检测节点（RTD 的电压端 V− 与 A1 的 IN− 相连）；节点⑤ 输出节点（A1 的 OUT 与 ADC 输入相连，作为 Vout）。

各元件管脚连接：Iex 正端接节点①、回流端接节点②；RTD 电流端 I+ 接节点①、电流端 I− 接节点②、电压端 V+ 接节点③、电压端 V− 接节点④；A1 的 IN+ 接节点③、IN− 接节点④、OUT 接节点⑤、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE；RG 两端分别接 A1 的增益设定脚；ADC 输入接节点⑤。

由此构成”恒流激励 + 四线开尔文检测 + 仪表放大”的精密测温组态，输出 Vout=G⋅Iex⋅Rt，四线接法消除引线电阻影响，铂电阻正温度系数、高线性，用于工业精密测温。

## 工作原理

恒定电流（或分压）流过铂电阻产生与阻值成正比的电压，铂电阻阻值随温度线性（近似）增大，测量电压即可换算温度。三线/四线接法用于消除引线电阻引入的误差。

## 关键计算公式

- 铂电阻阻温关系（0 °C 以上近似）：

Rt=R0(1+αT)

- 测量电压（恒流激励）：

V=I⋅Rt

- 温度换算：

T=Rt−R0αR0

- 引线电阻误差（两线法）：

ΔT≈2RleadαR0

- 激励自热功耗：

P=I2Rt

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rt​ | 温度 T 时阻值 | Ω |
| R0​ | 0 °C 标称阻值 | Ω |
| α​ | 温度系数（铂约 0.00385 /°C） | °C⁻¹ |
| T​ | 摄氏温度 | °C |
| I​ | 激励电流 | A |
| Rlead​ | 单根引线电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 激励电流增大 → 信号变大、信噪比提高，但自热误差增大。

- 引线电阻增大（两线法） → 测量误差线性增大，宜改三/四线。

- 选用 Pt1000 替代 Pt100 → 同电流下信号大 10 倍，抗引线影响更好。

- α 取标准值 0.00385 → 保证与标准分度表一致。

## 典型参数示例

- 取 Pt100、R0=100 Ω、I=1 mA，0 °C 时：V=10−3×100=0.1 V。

- 100 °C 时：Rt=100(1+0.00385×100)=138.5 Ω，V=0.1385 V。

- 两线法、单根引线 Rlead=0.5 Ω：ΔT≈2×0.50.00385×100≈2.6 °C。

## 常见器件型号

- RTD：Pt100、Pt1000（工业标准，如 IEC 60751）。

- 激励/调理：ADS1220、ADS1248（带 RTD 激励的 ADC）、INA826。

## 注意事项

- 精密测量用四线（开尔文）接法，工业现场常用三线抵消引线电阻。

- 激励电流宜控制在 1 mA 以下，减小自热误差。

- 长引线、恶劣环境时注意滤波与抗共模干扰。

- 按 IEC 60751 分度表校核，高精度时用 Callendar-Van Dusen 方程修正。

## 参考资料

- Wikipedia: Resistance thermometer。

- IEC 60751 标准（工业铂电阻）。

- TI 应用笔记（ADS1220 RTD 测量）。

材料收集者：杜文杰