# 电阻应变式压力电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由电阻应变片 Rg（粘贴在受压弹性体表面）、三个固定应变片/精密电阻 R2、R3、R4（与 Rg 接成惠斯通电桥）、激励源 Vex 与仪表放大器 U1 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 激励正节点 V+ex（连电桥激励上端，接 Vex 正端）；节点② 激励负/地节点 V−ex（连电桥激励下端，接 Vex 负端/地）；节点③ 差模正输出节点 VP（连 Rg 与 R4 的公共一臂点，接 U1 的 IN+ 脚）；节点④ 差模负输出节点 VN（连 R2 与 R3 的公共一臂点，接 U1 的 IN− 脚）；节点⑤ 输出节点 Vout（连 U1 的 OUT 脚）；节点⑥ 地节点 GND。

各元件管脚连接：Rg 一端接节点①、另一端接节点③；R4 一端接节点③、另一端接节点②；R2 一端接节点①、另一端接节点④；R3 一端接节点④、另一端接节点②，四臂首尾相接成桥；U1 的 IN+ 接节点③、IN− 接节点④、OUT 接节点⑤、电源脚接 ±VCC/GND。压力使弹性体形变，Rg 阻值发生微小变化 ΔR=GF⋅ε⋅R，电桥失衡在节点③、④间输出与应变成正比的差模电压并经 U1 放大。

由此构成”应变片单臂接入惠斯通电桥 + 仪表放大器”的电阻应变压力组态，输出 Vout=(Vex/4) GF ε，属毫伏级小信号、需仪表放大器数十倍至上千倍放大；改用半桥/全桥可获更高灵敏度与温度补偿。

## 工作原理

压力 → 弹性体应变 ε → 应变片电阻变化 ΔR/R=GF⋅ε（GF 为灵敏系数）；电桥将该微小电阻变化转换为差模电压，实现压力—电压转换。

## 关键计算公式

- 应变—阻值关系：

ΔRR=GF⋅ε

- 电桥输出电压（单臂）：

Vout=Vex4⋅ΔRR=Vex4 GF ε

- 应变（胡克定律）：

ε=σE=FAE

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ΔR​ | 阻值变化量 | Ω |
| R​ | 应变片标称阻值 | Ω |
| GF​ | 应变片灵敏系数 | — |
| ε​ | 应变 | — |
| Vex​ | 电桥激励电压 | V |
| E​ | 弹性模量 | Pa |

## 元件调整影响

- 激励电压 V_ex ↑ → 电桥输出增大，但应变片自热与漂移增加。

- 灵敏系数 GF ↑（选片）→ 灵敏度提高。

- 采用四臂全桥 → 灵敏度与温度补偿优于单臂，输出约为单臂的 4 倍（全桥）。

- 弹性体刚度 ↑ → 同压力下应变变小，量程增大、灵敏度降低。

## 典型参数示例

- 取 GF=2、ε=1000×10−6、R=350 Ω：ΔR=2×1000×10−6×350=0.7 Ω。

- 单臂电桥 Vex=5 V：Vout=54×2×10−3=2.5 mV（典型需放大数百至上千倍）。

## 常见器件型号

- 应变片：金属箔式 120 Ω / 350 Ω 应变片（如 中航电测、Vishay）。

- 仪表放大器：INA125、INA128、AD620。

## 注意事项

- 电桥输出为毫伏级，需用仪表放大器放大，并注意共模抑制。

- 应变片受温度漂移影响大，需做温度补偿或采用半桥/全桥排布。

- 激励电压宜用稳定、低噪声的基准源，避免应变片自热。

- 应变片粘贴工艺（胶、固化、防潮）直接影响长期稳定性。

## 参考资料

- 《传感器与检测技术》。

- Wikipedia: Strain gauge。

- TI INA128 仪表放大器数据手册。

材料收集者：杜文杰