# 血氧脉搏采集电路

## 拓扑描述

由 双波长光源（红光 RED、红外 IR 两个 LED）、光电二极管（PD）接收器、LED 驱动电路、跨阻放大级（运算放大器 A1 与反馈电阻 Rf）、滤波级（R、C） 以及 ADC/MCU 组成。电路的关键节点为：节点① 红光 LED 驱动节点（红光 LED 驱动电路输出接红光 LED 阳极）；节点② 红外 LED 驱动节点（红外 LED 驱动电路输出接红外 LED 阳极）；节点③ 光电探测节点（光电二极管 PD 阴极接 A1 的反相输入端 IN−）；节点④ 同相参考节点（A1 的同相端 IN+ 接偏置参考电位）；节点⑤ 跨阻反馈节点（Rf 跨接节点③与 A1 输出端 OUT）；节点⑥ 跨阻输出节点（A1 的 OUT，对应 Vout=IphRf）；节点⑦ 滤波输出/采样节点（滤波后接 ADC/MCU 的模拟输入端）；另有正电源 +VCC、地 GND 两个电源节点。

各元件管脚连接：红光 LED 阳极接节点①、阴极接公共地；红外 LED 阳极接节点②、阴极接公共地（两 LED 由驱动电路交替点亮照射组织）；光电二极管 PD 阴极接节点③、阳极接地（或接偏置电位）；运算放大器 A1 的 IN− 接节点③、IN+ 接节点④、OUT 接节点⑥、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 GND；跨阻反馈电阻 Rf 一端接节点③、另一端接节点⑥；滤波级 R、C 串接于节点⑥与节点⑦之间；ADC/MCU 的模拟输入端接节点⑦、电源接 +VCC、地接 GND。

由此构成”红光/红外双波长 LED 交替照射、光电二极管接收经组织血流调制的吸收变化、跨阻放大把光电流转换为电压、滤波后由 ADC 交替采样”的双波长血氧脉搏（SpO₂）采集组态，跨阻输出为 Vout=IphRf，由两波长归一化比值 R 按 SpO2=a−bR 求得血氧饱和度。

## 工作原理

氧合血红蛋白（HbO₂）与还原血红蛋白（Hb）对红光和红外光的吸收差异不同；分别测量两波长下脉动交流成分与直流成分之比 R 值，据此查表/拟合得到 SpO₂。

## 关键计算公式

- 比值 R（两波长归一化）：

R=(IAC/IDC)λ1(IAC/IDC)λ2

- 血氧饱和度经验线性近似：

SpO2=a−b R

- 交流/直流分离与跨阻输出：

Vout=Iph Rf

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R​ | 归一化吸收比 | 无量纲 |
| IAC, IDC​ | 脉动、直流光电流分量 | A |
| λ1, λ2​ | 红光、红外波长 | nm |
| SpO2​ | 血氧饱和度 | % |
| a, b​ | 拟合常数 | 无量纲 |
| Rf​ | 跨阻反馈电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- LED 驱动电流增大 → 信噪比提高，但功耗与发热增加。

- 跨阻增益增大 → 弱信号更清晰，但易饱和、带宽下降。

- 两波长强度不匹配 → R 值失真，需分别校准驱动电流。

- 采样/时序精度提高 → 两波长交替采集分离更干净，SpO₂ 更准。

## 典型参数示例

- 某传感器测得 R=0.5，按标定曲线 SpO2=110−25R：SpO2=110−25×0.5=97.5%。

- 红光 λ1=660 nm、红外 λ2=940 nm 为血氧测量标准波长对。

## 常见器件型号

- 集成血氧前端：MAX30102、MAX30101、AFE4404。

- LED + 光电二极管：常用：按需选型。

## 注意事项

- SpO₂ 的 a、b 常数依赖具体传感器标定，量产前必须做真实血氧标定。

- 运动伪迹、灌注不良（低温、压迫）会导致测量不准。

- 非医疗级传感器结果仅供趋势参考，不可替代医用血氧仪。

## 参考资料

- Wikipedia: Pulse oximetry。

- Maxim MAX30102 数据手册。

- TI AFE4404 产品页。

材料收集者：杜文杰