# 压电式压力传感器电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由压电材料（石英、PZT）传感器 Y1（等效为电荷源与传感器电容 Cs）、积分电容 Cf、反馈电阻 Rf 与电荷放大器（跨阻型）运算放大器 U1 组成，也可只接高输入阻抗电压放大器。电路共有 5 个关键节点：节点① 传感器输出节点（连 Y1 一端与 U1 的 IN− 脚）；节点② 地节点 GND（连 Y1 另一端与 U1 的 IN+ 脚、Cf/Rf 下端）；节点③ 反馈节点（连 Cf、Rf 上端与 U1 的 OUT 脚）；节点④ 输出节点 Vout（连 U1 的 OUT 脚）；节点⑤ 电源节点（连 U1 的 V+、V− 供电脚）。

各元件管脚连接：Y1 一端接节点①、另一端接节点②，受压时在节点①产生与压力变化率成正比的电荷；U1 的 IN− 接节点①、IN+ 接节点②、OUT 接节点③与④、V+ / V− 接节点⑤；Cf 一端接节点①、另一端接节点③；Rf 一端接节点①、另一端接节点③，与 Cf 并联跨接在 IN− 与 OUT 之间构成电荷—电压转换。运放输入偏置电流极小，把注入的电荷积分到 Cf 上，输出 Vout=−Q/Cf。

由此构成”压电电荷源 + 电荷放大器（Cf/Rf 反馈积分）“的压电压力测量组态，适用于动态压力（冲击、振动、声压）测量，不能测静态/准静态压力。

## 工作原理

压力作用于压电晶体产生电荷 Q=d33⋅F，电荷放大器利用反馈电容 C_f 将电荷转换为电压 Vout=−Q/Cf，从而得到与压力成正比的电压输出。

## 关键计算公式

- 压电电荷：

Q=d33⋅F

- 电荷放大器输出：

Vout=−QCf

- 传感器开路电压：

Vs=QCs

- 电荷放大器下限截止频率：

fl=12πRfCf

- 压力（受力面积 A 均布）：

F=P⋅A

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Q​ | 产生的电荷 | C |
| d33​ | 压电电荷常数 | C/N |
| F​ | 作用力 | N |
| Cf​ | 反馈电容 | F |
| Cs​ | 传感器电容 | F |
| Rf​ | 反馈电阻 | Ω |
| P​ | 压力 | Pa |

## 元件调整影响

- C_f ↓ → 电荷放大器增益增大、输出电压升高。

- R_f ↓ → 下限截止频率升高，低频响应变差、时间常数减小。

- R_f ↑ / C_f ↑ → 低频响应改善（下限频率降低），但漂移与噪声增加。

- 压电材料电荷常数越大，灵敏度越高。

## 典型参数示例

- 取 d33=4 pC/N、F=100 N：Q=4×10−12×100=0.4 nC。

- 电荷放大器 Cf=100 pF：Vout=0.4×10−9100×10−12=4 V。

- Rf=10 MΩ、Cf=100 pF 时下限频率：fl=12π×107×10−10≈159 Hz。

## 常见器件型号

- 压电传感器：PCB Piezotronics、Kistler 系列、蜂鸣片（低成本声压）。

- 电荷放大器运放：OPA128、LMC6081（低偏流）。

## 注意事项

- 压电式不能测量静态/准静态压力，仅适用于动态或冲击测量。

- 需极高输入阻抗（GΩ 级）的电荷放大器，电缆也会贡献电容影响灵敏度。

- 反馈电阻决定低频响应，选用超低偏流运放以减小漂移。

- 电缆移动、振动会引入噪声，宜用低噪声专用电缆并固定。

## 参考资料

- Wikipedia: Piezoelectric sensor。

- Kistler 压电测量应用说明。