# 电容式湿度传感器电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由电容式湿度传感器 C_s（吸湿高分子薄膜作电介质、两极板构成）、定时电阻 R1、R2、定时电容（时为 C_s 本身） 与555 定时器 U1 组成的 RC 振荡电路构成，也可用电容—频率/电压转换电路。电路共有 6 个关键节点：节点① 电源节点 VCC（连 U1 的 VCC 脚与 R1 一端）；节点② 地节点 GND（连 U1 的 GND 脚）；节点③ 阈值/触发节点（连 C_s 上端、R2 一端与 U1 的 THR/TRIG 脚）；节点④ 放电节点（连 U1 的 DIS 脚与 R2 另一端）；节点⑤ 输出节点 fout（连 U1 的 OUT 脚）；节点⑥ 复位/控制节点（连 U1 的 RESET 脚与 CV 脚）。

各元件管脚连接：U1 的 VCC 脚接节点①、GND 脚接节点②、DIS 脚接节点④、THR 与 TRIG 脚接节点③、OUT 脚接节点⑤；R1 一端接节点①、另一端接节点④；R2 一端接节点④、另一端接节点③；C_s 一端接节点③、另一端接节点②，作为振荡器的定时电容。水汽被高分子膜吸附后介电常数增大、C_s 增大，振荡频率 f=1.44/[(R1+2R2)Cs] 随之下降。

由此构成”湿敏电容接入 555 多谐振荡器（RC 定时回路）“的电容式湿度测量组态，把电容随湿度的变化转换为频率变化，经测频反推湿度。

## 工作原理

水汽被高分子膜吸附后改变介电常数 εr，电容 C=εrε0Ad 随之增大；该电容决定振荡器频率，频率随湿度变化，经测量频率即可反推湿度。

## 关键计算公式

- 传感器电容：

C=εrε0Ad

- 555 型多谐振荡器频率（R 固定、C 变）：

f=1.44(R1+2R2)C

- 相对湿度—电容近似：

C(RH)=C0(1+α⋅RH)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| εr​ | 相对介电常数 | — |
| ε0​ | 真空介电常数（8.85×10−12） | F/m |
| A​ | 极板面积 | m² |
| d​ | 极板间距 | m |
| f​ | 振荡频率 | Hz |
| C​ | 传感器电容 | F |
| RH​ | 相对湿度 | %RH |

## 元件调整影响

- 介电膜厚 d ↓ / 面积 A ↑ → 电容增大，灵敏度提高。

- 振荡电阻 R ↑ → 频率降低，分辨率提高但测量时间变长。

- 传感器电容变化范围 → 直接决定输出的频率偏移范围与分辨率。

- 湿敏膜老化、污染会改变基线电容，需定期校准。

## 典型参数示例

- 取 A=1×10−6 m2、d=1 μm、εr=10：C=10×8.85×10−12×10−610−6=88.5 pF。

- 若 C 随湿度增大 30%（α⋅RH=0.3），则 C≈115 pF。

## 常见器件型号

- 电容式湿度传感器：HCH-1000、HS1101、HIH-4000（输出模拟电压）。

- 振荡/转换：555 定时器、TLC555。

## 注意事项

- 电容法测量受温度影响，需温度补偿。

- 高分子膜不耐污染物与结露，避免长时间接触冷凝水。

- 引线寄生电容会叠加到测量值，需短走线、屏蔽驱动。

- 频率测量分辨率与噪声需搭配滤波和稳定振荡。

## 参考资料

- Wikipedia: Hygrometer。

- 《传感器与检测技术》。