# 电化学气体传感器电路

## 拓扑描述

由 三电极电化学传感器（工作电极 WE、参比电极 RE、对电极 CE）、控制运放 A1（恒电位仪）、跨阻放大器 A2（TIA） 与 跨阻电阻 RT 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 工作电极/虚拟地节点（WE、A2 的反相输入端 IN− 与 RT 一端相连，被钳位在虚地）；节点② 参比电极节点（RE 接 A1 的反相输入端 IN−）；节点③ 对电极节点（CE 接 A1 的输出端 OUT）；节点④ 偏置电压节点（Vbias 接 A1 的同相输入端 IN+）；节点⑤ 信号地 GND（接 A2 的同相输入端 IN+）；节点⑥ 输出节点（A2 输出端 OUT 与 RT 另一端相连，作为输出 Vout）。

各元件管脚连接：电化学传感器 的工作电极 WE 接工作电极/虚拟地节点、参比电极 RE 接参比电极节点、对电极 CE 接对电极节点；控制运放 A1 的 IN+ 接偏置电压节点、IN− 接参比电极节点、OUT 接对电极节点、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE（单电源时 V− 接地）；跨阻放大器 A2 的 IN− 接工作电极/虚拟地节点、IN+ 接信号地 GND、OUT 接输出节点、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE；跨阻电阻 RT 一端接工作电极/虚拟地节点、另一端接输出节点。

由此构成”控制运放恒电位维持 RE—WE 之间恒定偏压，跨阻放大器把 WE 的电化学反应电流转换为电压”的三电极恒电位仪组态，输出 Vout=I⋅RT 与气体浓度成正比。

## 工作原理

目标气体扩散到工作电极，在恒定偏压下发生电化学反应产生电流 I∝C；恒电位电路保证偏压稳定，跨阻放大器将该电流转换为 Vout=I⋅RT，实现浓度—电压转换。

## 关键计算公式

- 输出电流与浓度：

I=nFAJ∝C

- 跨阻放大器输出：

Vout=I⋅RT

- 灵敏度（每 ppm）：

S=VoutC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| I​ | 电化学反应电流 | A |
| n​ | 每分子转移电子数 | — |
| F​ | 法拉第常数（96485） | C/mol |
| A​ | 电极面积 | m² |
| J​ | 电流密度（气体通量） | A/m² |
| RT​ | 跨阻电阻 | Ω |
| C​ | 气体浓度 | ppm |

## 元件调整影响

- 跨阻电阻 R_T ↑ → 输出增益增大，但噪声与带宽下降。

- 偏置电压（RE—WE）调整 → 影响选择性，不同气体需对应偏压。

- 对电极驱动能力 → 保证反应电流回流，防止工作电极极化漂移。

- R_T 过大时需并联电容减小噪声带宽、保证稳定。

## 典型参数示例

- 取 I=20 μA（对应浓度）、RT=50 kΩ：Vout=20×10−6×50×103=1 V。

- 若满量程浓度 100 ppm 对应 1 V，则灵敏度 S=1100=10 mV/ppm。

## 常见器件型号

- 电化学气体传感器：Alphasense CO/O2/NO2 系列、Membrapor、EC4 系列。

- 运放/TIA：OPA333、LMP7721、AD8605。

## 注意事项

- 传感器上电需稳定时间（极化），偏压需精确由恒电位仪维持。

- 输出为纳安~微安级电流，跨阻放大器需低偏流、低噪声运放。

- 传感器受温度/湿度影响，需补偿，且存在一定寿命（消耗电解质）。

- 偏置电压不可长时间施加错误极性，避免损坏电极。

## 参考资料

- Alphasense 电化学传感器应用笔记。

- TI 应用笔记（恒电位仪电路设计）。

- Wikipedia: Electrochemical gas sensor。