# 称重传感器电路

## 拓扑描述

由 电阻应变片组成的惠斯通电桥（称重传感器本体，四片应变片 R1–R4 构成四臂）、桥压激励源、仪表放大器 A1（AD620/INA125 类） 与 高精度 ADC（如 HX711） 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 激励正 E+（桥压 Vex 正端，接 R1、R4 的上端）；节点② 激励负 E−（桥压负/地端，接 R2、R3 的下端）；节点③ 差分输出正 S+（R1 与 R2 的中间抽头，接 A1 的 IN+）；节点④ 差分输出负 S−（R4 与 R3 的中间抽头，接 A1 的 IN−）；节点⑤ REF/参考节点（A1 的 REF 端子，接电桥参考/地或 ADC 基准）；节点⑥ ADC 输入节点（A1 的 OUT 接 ADC 的差分输入）。

各元件管脚连接：四臂 R1、R4 各一端接节点①（E+），R2、R3 各一端接节点②（E−）；R1 的另一端与 R2 的另一端相连构成节点③（S+），R4 的另一端与 R3 的另一端相连构成节点④（S−）；激励源 E+ 接节点①、E− 接节点②；A1 的 IN+ 接节点③、IN− 接节点④、REF 接节点⑤、OUT 接节点⑥、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接地；高精度 ADC（HX711） 的差分输入 A+/A− 接节点⑥ 及基准/地，AVDD 接桥压、地接 GND。若采用高精度 ADC 内置增益（如 HX711），仪表放大器 A1 可省略，桥的 S+/S− 直接接 ADC 差分输入。

由此构成”惠斯通电桥把应变片阻值变化转为与受力成正比的差分电压，桥压经 E+/E− 激励，差分输出 S+/S− 经仪表放大器 A1 放大后送高精度 ADC 采样，再按标定系数换算重量”的称重测量组态，Vout=Vex4ΔR1R1−ΔR2R2+ΔR3R3−ΔR4R4。

## 工作原理

负载使弹性体形变，应变片电阻变化导致电桥失衡，产生与受力成正比的差分电压；仪表放大器放大该微弱差分信号，高精度 ADC 采样后由标定系数换算为重量。

## 关键计算公式

- 电桥输出电压：

Vout=Vex4ΔR1R1−ΔR2R2+ΔR3R3−ΔR4R4

- 应变片灵敏度（灵敏系数）：

ΔRR=k ε

- 重量换算（标定关系）：

W=K⋅Vout

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 电桥差分输出 | V |
| Vex​ | 桥压激励 | V |
| Ri​ | 各臂电阻 | Ω |
| k​ | 应变灵敏系数 | 无量纲 |
| ε​ | 应变 | 无量纲 |
| W​ | 重量 | kg |
| K​ | 标定系数 | kg/V |

## 元件调整影响

- 桥压激励 Vex 增大 → 输出信号增大、信噪比提高，但功耗与自热增大。

- 仪表放大器增益增大 → 分辨率提高，但噪声放大、易饱和。

- 应变片灵敏系数 k 提高 → 灵敏度提高。

- ADC 位数提高 → 最小可分辨重量更小。

## 典型参数示例

- 电桥灵敏度 2 mV/V、桥压 5 V、满量程输出 Vout=2×10−3×5=10 mV。

- 应变 ε=500×10−6、灵敏系数 k=2：ΔR/R=2×500×10−6=0.1%。

## 常见器件型号

- 称重 ADC：HX711、ADS1232。

- 仪表放大器：INA125、AD620。

- 称重传感器：常用：按需选型（柱式/S 型/梁式）。

## 注意事项

- 需零点与满量程两点标定，并根据温度漂移做补偿。

- 桥压与电源噪声直接引入输出，激励需低噪声、稳定。

- 传感器线缆需屏蔽并四线（或六线）接法以消除引线电阻误差。

## 参考资料

- Wikipedia: Load cell / Strain gauge。

- TI ADS1232 数据手册。

- AVIA HX711 数据手册。