# 惠斯通电桥结构

## 拓扑描述

由 四个电阻 R1、R2、R3、Rx 首尾相接成菱形（四边形）的网络。电路共有 4 个关键节点：节点① 电源正端（输入电压 Vin 正端与 R1、R3 各一端相连）；节点③ 电源负端（地）（Vin 负端与 R2、Rx 各一端相连）；节点② 左检测节点（R1 另一端与 R2 另一端相连）；节点④ 右检测节点（R3 另一端与 Rx 另一端相连，作为检测输出电压 Vout 的高端）。

各元件管脚连接：R1 一端接电源正端、另一端接左检测节点；R2 一端接左检测节点、另一端接电源负端；R3 一端接电源正端、另一端接右检测节点；Rx 一端接右检测节点、另一端接电源负端。检测仪表（检流计或差分放大器）跨接在左、右检测节点之间，读取两端电位差 Vout。

由此构成”四条桥臂首尾成菱形、两对角分别接电源与检测仪表”的惠斯通电桥组态，平衡时（R1/R2=R3/Rx）输出为零，用于精确测量未知电阻及应变、压力/温度等阻值变化量的检测。

## 工作原理

电桥平衡（Vout=0）时，两臂的分压相等，检测支路无电流；当 Rx 偏离平衡值（如传感器阻值变化）时，桥失去平衡，输出与阻值变化成正比的电压差，据此反推 Rx 或物理量。

## 关键计算公式

- 平衡条件：

R1R2=R3Rx ⇒ Rx=R2R3R1

- 输出电压（不平衡时，电源为理想电压源）：

Vout=VinRxR3+Rx−R2R1+R2

- 平衡时各臂电压关系（检测支路电流 Ig=0）：

I1R1=I3R3 , I2R2=IxRx

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R1、R2、R3 | 已知桥臂电阻 | Ω |
| Rx​ | 被测 / 传感电阻 | Ω |
| Vin​ | 桥电源电压 | V |
| Vout​ | 桥输出电压 | V |

## 元件调整影响

- 调节 R1（或 R2、R3） 使 Vout=0 达到平衡，即可由公式算出未知 Rx。

- Rx 变化 ΔR → Vout 近似线性变化（小信号下），灵敏度与 Vin、桥臂取值有关。

- Vin 增大 → 灵敏度提高，但会增大电阻功耗与自热误差。

- 用于应变 / 温度测量时，常用等臂桥（R1=R2=R3=Rx）以获得最佳线性与共模抑制。

## 典型参数示例

- 等臂应变电桥：R1=R2=R3=Rx=350 Ω，Vin=5 V，应变 ΔRRx=10−3 时：Vout≈Vin4⋅ΔRRx≈1.25 mV。

## 常见器件型号

- 精密电阻：0.1% / 0.05% 金属箔电阻。

- 应变片：120 Ω、350 Ω 型号。

- 后级仪表放大器：AD620、INA128、INA333、INA125。

## 注意事项

- 检测支路应高输入阻抗，避免影响桥平衡。

- 远距离测量注意引线电阻，用三线 / 四线接法补偿。

- 等臂桥线性最佳；Vin 过高会增大电阻自热误差。

## 参考资料

- Wikipedia: Wheatstone bridge。

- 《传感器技术》/《传感器原理及应用》。

- ADI 应用笔记（仪表放大器与电桥应用）。